| PROCEDURA: Incendio Risonanza Magnetica | PES016 |
| --- | --- |
|  | Rev. 01 |

1 - Scopo

La presente istruzione operativa ha lo scopo di descrivere le procedure da adottare in caso di incendio all’interno della Risonanza magnetica.

2 - Campo di applicazione

La procedura si applica all’interno della Risonanza magnetica.

3 - Scenari Incendio

- - Incendio nella sala magnete

- - Incendio non interessa la sala magnete

Premesso che l’aumento della temperatura connesso all’incendio può indurre un quench del magnete, con eventuale perdita di elio dentro la sala magnete che potrebbe comportare un aumento della pressione all’interno della stessa sala ostacolando l’apertura della porta. Qualora non si riuscisse ad aprire tale porta è possibile rompere la finestra della sala magnete per ristabilire l’equilibrio tra la pressione interna e quella esterna.

È inoltre possibile che durante un eventuale sviluppo di incendio all’interno della sala magnete diminuendo il livello della concentrazione di ossigeno il sistema di allarme ossigeno entri in funzione.

a) - Incendio nella sala magnete

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- Interrompere l’esame ed aprire la porta della sala RM

- Estrarre il paziente dal gantry dell’apparecchiatura RM

- Portare il paziente e il personale non necessario alle operazioni di emergenza in una zona sicura allontanandoli dalla RM.

- Disattivare il tavolo di comando e gli alimentatori premendo i pulsanti di emergenza.

- Chiudere la porta della sala magnete

- Richiedere l’intervento della squadra di emergenza antincendio comunicando chiaramente quanto sotto riportato:

  - Sono il Dott./Tecnico/Sig.  Nome Cognome della Risonanza Magnetica

Dentro la sala magnete della Risonanza Magnetica si è sviluppato un Incendio

Principio di Incendio

  - Ricordo che dentro la sala magnete non possono entrare operatori con pacemaker e non possono essere introdotti dispositivi in materiale ferromagnetico e oggetti di tipo elettronico.

- Gli addetti antincendio di reparto, SOLO SE RITENGONO DI ESSERE IN GRADO DI AFFRONTARE L’INCENDIO possono intervenire sull’incendio senza mettere a repentaglio la propria incolumità utilizzando gli appositi ESTINTORI AMAGNETICI in dotazione al sito RM.

- Gli addetti delle squadre di emergenza chiamano i vigili del fuoco al numero 115 e riferiscono quanto sotto riportato:

- SONO IL SIG. Nome Cognome DELLA SQUADRA DI EMERGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO _____________ di _________________

- SI RICHIEDE IL VOSTRO INTERVENTO URGENTE.

- SI È VERIFICATO UN INCENDIO NELLA SALA MAGNETE ALL’INTERNO DEL REPARTO DELLA RISONANZA MAGNETICA.

- SI TROVA AL PIANO __________.

- PERSONE INTRAPPOLATE DA SOCCORRERE SONO PRESENTI

NON SONO PRESENTI

- L’ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO PIÙ INDICATO È QUELLO ____________

- ALL’ INGRESSO SARA’ PRESENTE IL SIG.  Nome Cognome CHE GUIDERÀ LE SQUADRE DEI VVF AL LORO ARRIVO; RISPONDERA’ AL NUMERO _________________

- Una volta estinto l’incendio è obbligo segnalare al Medico Responsabile e all’Esperto   Responsabile dell’incidente avvenuto

b) - Incendio non interessa la sala magnete

- Interrompere l’esame ed aprire la porta della sala RM

- Estrarre il paziente dal gantry dell’apparecchiatura RM

- Portare il paziente e il personale non necessario alle operazioni di emergenza in una zona sicura allontanandoli dalla RM.

- Disattivare il tavolo di comando e gli alimentatori premendo i pulsanti di emergenza.

- Chiudere la porta della sala magnete

- Richiedere l’intervento della squadra di emergenza antincendio comunicando chiaramente quanto sotto riportato:

  - Sono il Dott./Tecnico/Sig.  Nome Cognome della Risonanza Magnetica

Nel reparto Risonanza Magnetica vi è un Incendio

Principio di Incendio

- Gli addetti antincendio di reparto, SOLO SE RITENGONO DI ESSERE IN GRADO DI AFFRONTARE L’INCENDIO possono intervenire sull’incendio senza mettere a repentaglio la propria incolumità utilizzando gli ESTINTORI in dotazione al sito RM.

- Gli addetti delle squadre di emergenza chiamano i vigili del fuoco al numero 115 e riferiscono quanto sotto riportato:

- SONO IL SIG. Nome Cognome DELLA SQUADRA DI EMERGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO _____________ di _________________

- SI RICHIEDE IL VOSTRO INTERVENTO URGENTE.

- SI È VERIFICATO UN INCENDIO ALL’INTERNO DEL REPARTO DELLA RISONANZA MAGNETICA.

- SI TROVA AL PIANO __________.

- PERSONE INTRAPPOLATE DA SOCCORRERE SONO PRESENTI

NON SONO PRESENTI

- L’ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO PIÙ INDICATO È QUELLO ____________

- ALL’ INGRESSO SARA’ PRESENTE IL SIG.  Nome Cognome CHE GUIDERÀ LE SQUADRE DEI VVF AL LORO ARRIVO; RISPONDERA’ AL NUMERO _________________

- Una volta estinto l’incendio è obbligo segnalare al Medico Responsabile e all’Esperto   Responsabile dell’incidente avvenuto